询价采购文件

一、询价采购邀请函

四川铁道职业学院 就  自动体外除颤仪（AED）购置进行询价，邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。采购项目要求如下：

（一）项目编号：TZY-XJ-2023008

（二）项目内容：见《询价项目要求明细表》

（三）供应商须知：

1、询价响应文件递交截止时间： 2023 年4月 01 日18:00（北京时间），逾期或不符合规定的询价响应文件恕不接受。

递交形式：询价响应文件电子扫描件（加盖公章），发送至指定电子邮箱。

电子邮箱：1738467378@qq.com（备注：电子邮件名称为采购项目名称）

2、产品报价：供应商提供产品分项报价及项目总价，且报价为唯一报价，否则，该报价将视为无效。报价应包括运输、税金等所有费用。

3、产品要求：供应商提供的产品必须是全新、正牌的产品。

4、产品质保期：按照国家相关规定执行。

5、交货地点和时间：成交后 7个工作日内送达采购人。

6、产品验收：由采购人组织验收。

7、付款方式：验收合格后 15 个工作日内付款。

8、询价响应文件包括：（（若响应文件不按要求提供或少提供，则视为无效文件）

①承诺书；②采购询价报价表；③供应商相关资质证明材料（营业执照、开户许可证等）；④询价项目要求明细中需要供应商提供的承诺及材料。

9、供应商提供的询价响应文件，应加盖公章，由法定代表人（经营者）或授权代表人签字。

10、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。如果出现服务、质保、交货时间、最低报价等均相同的情况，将组织最低报价的供应商进行第二次报价，第二次报价必须低于第一次报价，并依此类推。

地    址：成都郫都区彭温路399号

联系人：贺老师 、龚老师

联系电话：028-68939875

四川铁道职业学院

2023 年3 月 23日

二、询价项目要求明细表

| 自动体外除颤仪（AED）购置项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 |  |  | 3万元 |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 自动体外除颤仪（AED） | / | - 物理规格/性能： 1.1整机重量（含电池）≤2.6kg 1.2设备具备便携把手，具备高便携性 1.3设备具有良好的防尘防水设计，防水防尘级别IP55。 2.除颤性能： 1.1采用双相波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 1.2输出能量：成人最大能量可支持360J。 1.3从开机到充电到200J能量准备放电的时间≤ 9秒。 1.4在待机状态下，电极片与主机预先连接，电极片上具有电极片粘贴方式示意图。 1.5电极片有效期5年。 1.6提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物，粘贴电极片。 3.电池： 1.1电池待机寿命不少于5年。 2.2 至少可支持≧350次200J放电或≧200次360J放电。 2.3低电量报警后至少还可支持25分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电。 4.屏幕/操作 1.1设备操作面板简洁，具备电极片粘贴指示人形示意图和指示灯双提示功能。 1.2设备可实现开盖自动开机，关盖自动关机。 5数据传输和存储： 1.1存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告。 1.2具备录音功能,可保存60分钟抢救现场录音，便于事件回溯。 1.3数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。 6设备维护与自检： 1.1具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常。 1.2自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。在不开机情况下可提示故障。 7配置及相关要求： 1.1配置清单：自动体外除颤器，一次性免维护不可充电电池，一次性电极片，用户手册，快速操作指南，机箱。 ★1.2相关要求：投标产品须为该厂家同类产品中最新研发注册上市厂品，以该医疗器械注册证日期为准。为投标方的最新产品，如为进口产品，需提供有效的进关证明（报关单）。 ★1.3质量要求：所交付产品必须是全新的，安全可靠，且符合国家及行业相关标准。 1.4产品：投标产品为在医院、学校等公共场所占有率较高的品牌。 1.5机箱要求：采用壁挂式机箱，材质应耐压耐用并具备防晒防水等功能；机箱外观应比例协调，美观大方，机箱色彩由采购方选定，并应根据采购方需求印制指定标识及宣传标语。 7售后服务 1.1免费对学校校医、体育老师、行政等重点人员进行仪器使用培训，确保救护人员科学掌握急救技能。 1.2提供设备定期维护方案。 1.3发生故障报修或其他因素导致AED设备无法正常使用时，需8小时内响应，48小时内确保投放点AED可正常使用。 1.4必须注明所有产品的质保时间，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担，免费维修年限不低于3年。 | 1 | 台 |
| 总 计： |  |  | 元 大写（ ） |  |  |

注：一个品目内有两个或两个以上小项的，该品目在“采购询价报价表”中应有其总价（大小写）内容。

三、询价响应文件

（一）承诺书格式

（单位）：

对于贵方　　　　　　　　　　　询价采购项目（采购编号：　　　　　　　），我方已认真阅读询价采购邀请函的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，接受供应商须知的各项要求。如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1、产品报价保证：我单位本次报价，为一次性完整唯一报价，含运输、税金等所有费用。
  2、价格承诺：保证供货价格低于同期市场价。
  3、产品质量保证：报价产品均为厂家全新、原装、正牌的产品，并随机附产品原产地证书、合格证、序列号及其他相关的资料。严格按国家“三包”规定做好售后服务工作，认真对待投诉。
  4、供货期：保证对报价产品在成交后    日内完成供货。

报价单位（章）：

法人代表或经营者（签名）：

年  月  日

（二） 采 购 询 价 报 价 表

报价单位（盖章）：                  报价代表(签章)：      　　　　　金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | ￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |

日期：

联系人:

联系电话：